# SPECYFIKACJA TECHNICZNA (PO MODYFIKACJI Z DN. 07.01.2021R.)

Pakiet  1 - pozycja 1 - Aparat do szybkiego toczenia płynów		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wbudowany zasilacz, uchwyt i obrotowa klema mocująca |  |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 3,2 cala, Wysoki kontrast i rozdzielczość ekranu |  |  |
| 3 | Klawiatura alfanumeryczna |  |  |
| 4 | Inteligentny algorytm unikania okluzji |  |  |
| 5 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji |  |  |
| 6 | Bolus manualny i automatyczny |  |  |
| 7 | System wspierania podaży bolusa |  |  |
| 8 | Możliwość wgrania biblioteki leków lub biblioteki etykiet |  |  |
| 9 | Wyodrębniony ekran do żywienia dojelitowego |  |  |
| 10 | Limity twarde lub miękkie miareczkowania |  |  |
| 11 | Min. 2 poziomy ochrony dostępu zabezpieczone hasłem |  |  |
| 12 | Tryb dzienny i nocny pracy pompy |  |  |
| 13 | Automatyczny proces aktualizacji oprogramowania i konfiguracji pompy za pomocą MedimaNet lub równoważne bez przerywania infuzji |  |  |
| 14 | Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi PDMS/HIS za pomocą protokołu HL7 |  |  |
| 15 | Polskojęzyczna wersja oprogramowania pompy |  |  |
| 16 | Wlew infuzji: 0,1 – 1200 ml/h 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h |  |  |
| 17 | Objętość infuzji, czas 0,1 - 20000 ml; 1 min - 200 h |  |  |
| 18 | Progi alarmów okluzji min. 12 progów (75 - 900 mmHg) |  |  |
| 19 | Jednostki : kJ, J, kcal, cal, mol, mmol, kIE, IE, mIE, kIU, IU, mIU, Eq, mEq, μEq, g, mg, μg, ng, mL, L/--, kg, m²/ min, h, 24h |  |  |
| 20 | Min. 3 poziomy alarmów, pre-alarmy, przypomnienia, ostrzeżenia |  |  |
| 21 | Wymiary 287 x 115 x 161 (Szer. x Wys. x Gł.) (+/- 20 mm) |  |  |
| 22 | Waga maks. 2,3 kg |  |  |
| 23 | Normy bezpieczeństwa : PN-EN 60601–1, PN-EN 60601–1–2, PN-EN 60601–1-8, PN-EN 60601-2-24, PN-EN 1789, MDD93/42/EEC–IIb |  |  |
| 24 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  1 - pozycja 2 - Defibrylator z wyposażeniem		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator dwufazowy |  |  |
| 1 | Kształt impulsu Dwufazowy impuls kontrolowanym prądem (CCD) |  |  |
| 2 | Energia - AUTO min. 140 - 360 J |  |  |
| 3 | Energia - MANUAL min. 5 - 360 J |  |  |
| 4 | Czas ładowania < 6 sekund dla 200 J |  |  |
| 5 | Tryby pracy Asynchroniczny, kardiowersja (QRS Markers) |  |  |
| 6 | Dostosowanie impulsu do rezystancji ciała pacjenta |  |  |
| 7 | Rezystancja pacjenta min. 20 - 200 Ω |  |  |
| 8 | Zintegrowane łyżki twarde do defibrylacji dorosłych i dzieci |  |  |
| 9 | Tryb AED |  |  |
| 10 | Oprogramowanie PC, oryginalna płyta z oprogramowaniem do instalacji platformy kardiologicznej umożliwiającej analizę i archiwizację badań dla holtera EKG, holtera ciśnienia, próby wysiłkowej, spirometrii, stacjonarnego EKG |  |  |
| 11 | EKG: Odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF |  |  |
| 12 | EKG: Tętno min. 30 - 300 /min. |  |  |
| 13 | EKG: Alarmy min. 30 - 300 /min. |  |  |
|  | Detekcja VF/VT: |  |  |
| 14 | Czas analizy 7 - 12 sekund |  |  |
| 15 | Wartość progowa VF 200 μV |  |  |
| 16 | Wartość progowa asystolii < 200 μV |  |  |
| 17 | Detekcja kardiostymulatorów |  |  |
|  | Stymulacja serca: |  |  |
| 18 | Moduł stymulacji przezskórnej serca (NIP) |  |  |
| 19 | Tryby pracy Fix, Demand, Overdrive |  |  |
| 20 | Częstotliwość stymulacji (Fix, Demand) 30 ... 180 /min. |  |  |
| 21 | (Overdrive) 30 ... 250 /min. |  |  |
| 22 | Kształt impulsu Prostokątny 20 ms, tolerancja ±100μs |  |  |
| 23 | Amplituda impulsu 30 ... 180 mA, prąd kontrolowany |  |  |
| 24 | Okres refracji: 240 ms (100 ... 250 /min.) |  |  |
| 25 | 340 ms (30 ... 100 /min.) |  |  |
|  | Pulsoksymetr: |  |  |
| 26 | Typ Nellcor OxiMax lub równoważny |  |  |
| 27 | Zakres wskazania 100 ... 0% |  |  |
| 28 | Zakres wibracji 100 ... 50% |  |  |
|  | Wyświetlacz: |  |  |
| 29 | Typ TFT, LCD-Blue-Mode |  |  |
| 30 | Rozmiar nie mniejszy niż 115 x 86 mm (przekątna nie mniejsza niż 5.7"/144 mm) |  |  |
| 31 | Rozdzielczość nie gorsza niż 320 x 240 pikseli |  |  |
| 32 | Szybkość 25 mm/s |  |  |
| 33 | Saturacja SpO2 |  |  |
|  | Drukarka: |  |  |
| 34 | Typ Wbudowana drukarka termiczna |  |  |
| 35 | Rozdzielczość 200 dpi |  |  |
| 36 | Szerokość papieru 58 mm |  |  |
| 37 | Szerokość wydruku 50 mm |  |  |
| 38 | Szybkość przesuwu 25 mm/s, 50 mm/s |  |  |
| 39 | Tryby pracy AUTO-/ONLINE-/MEMO-print |  |  |
|  | Przechowywanie danych: |  |  |
| 40 | Karty pamięci nie gorsza niż 2 GB |  |  |
| 41 | Czas nagrywania min. 90 godzin z zapisem głosu |  |  |
| 42 | Nagrywanie głosu |  |  |
| 43 | Oprogramowanie do archiwizacji ECG Viewer |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 44 | AkuPak (akumulator) NiCd, napięcie wyjścia 12 V, 1.4 Ah |  |  |
| 45 | Ilość wyładowań: 70 przy 200 J |  |  |
| 46 | Monitoring 3 godziny |  |  |
| 47 | Czas ładowania: około 2.5 godziny |  |  |
| 48 | Zasilanie sieciowe: Napięcie: 90 - 264 V, 50/60 Hz |  |  |
| 49 | Rozmiar: Wysokość x Szerokość x Głębokość około 33 x 29 x 16 cm (+/- 3 cm) |  |  |
| 50 | Waga maks. 6 kg |  |  |
| 51 | Spełnienie norm : IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60601-1-2:2001, IEC 60601-1-4:1996 + A1:1999, IEC 60601-2-4:2002, IEC 60601-2-27:1994, CEN EN ISO 9919:2005, EN1789:2003 |  |  |
| 52 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy  dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  1 - pozycja 3 - Elektrody do defibrylatorów i stymulacji zewnętrznej			20 sztuk

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilne z defibrylatorem w Pakiecie nr 1 pozycja 2 |  |  |
| 2 | Okres trwałości min. 24 miesiące |  |  |
| 3 | Fabrycznie nowe |  |  |
| 4 | Możliwość do przeprowadzenia zewnętrznej defibrylacji, stymulacji oraz odczytu EKG |  |  |
| 5 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 4 - Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem			19 sztuk

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji .......................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo oparta na pantografie |  |  |
| 2 | ## Leże min. 4-sekcyjne |  |  |
| 3 | ## Segmenty leża wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe o szerokości min. 80 mm. Metalowe uchwyty materaca w sekcji oparcia pleców i nóg |  |  |
| 4 | ## Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego: regulacja wysokości leża, regulacja oparcia pleców i ud, funkcja autokontur. |  |  |
| 5 | ### Długość całkowita 2130 mm (+/-20 mm) |  |  |
| 6 | Szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi maks. 970 mm |  |  |
| 7 | Wymiary leża min. 2000 x 850 mm |  |  |
| 8 | ## Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 395-790 mm (+/-20 mm) uzyskiwane za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 9 | ## Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-72ᴼ za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 10 | ## Elektryczna regulacja części udowej w zakresie min. 0-40ᴼ za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 11 | ## Regulacja części łydkowej w zakresie min. 0-25ᴼ za pomocą systemu zapadkowego |  |  |
| 12 | Funkcja autoregresji części plecowej min. 120 mm i części udowej min. 60 mm |  |  |
| 13 | ## Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej – CPR uzyskiwany za pomocą specjalnie oznaczonej dźwigni umieszczonej pod leżem po obu stronach łóżka |  |  |
| 14 | Koła z tworzywa o średnicy min. 125 mm z systemem centralnej blokady, z 2 niezależnymi dźwigniami w części nóg, z funkcją jazdy kierunkowej |  |  |
| 15 | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża |  |  |
| 16 | Otwory do zamocowania dodatkowego wyposażenia w 2 rogach łóżka od strony głowy pacjenta |  |  |
| 17 | Przedłużenie leża o min. 200 mm od strony nóg pacjenta. Regulacja bezstopniowa z blokadą za pomocą śrub dociskowych pod szczytem od strony nóg. |  |  |
| 18 | Listwy ze stali nierdzewnej z obu stron łóżka z co najmniej 3 haczykami po każdej stronie do zawieszania worków na mocz i innych |  |  |
| 19 | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 250 kg |  |  |
| 20 | Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane. Szczyty z blokadami za pomocą dźwigni czytelnie oznaczonymi zablokowane / odblokowane. |  |  |
| 21 | Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek min. 450 mm nad poziomem leża bez materaca. Dźwignia blokady pod leżem od strony nóg pacjenta w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Mechanizm w postaci dźwigni odblokowującej poręcz w celu złożenia oraz z automatyczną blokadą poręczy po jej rozłożeniu. |  |  |
| 22 | Dwustronny materac, Wykonany z wysokiej jakości pianki PUR, Górne warstwy materaca są uformowane w pięć stref profilowanych anatomicznie do ciała, Środkowa warstwa wykonana z poliuretanu RE zwiększa dopuszczalne obciążenie i trwałość materaca, Pięć stref anatomicznych zapewnia napowietrzenie tkanki i rozluźnienie mięśni w czasie snu, grubość materaca min. 14 cm |  |  |
| 23 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 5 - Materac przeciwodleżynowy		5 sztuk

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny. Przeznaczony to terapii do 2 stopnia odleżyn w skali 4 stopniowej. |  |  |
| 2 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2 |  |  |
| 3 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund |  |  |
| 4 | Materac zbudowany z min. 18 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 12 cm (+/- 1cm). Komory materaca w kształcie proste w przekroju owalne. Materac zaopatrzony w tzw. wyłogi, tj. klapy umożliwiające stabilizację materaca ze spodnim materacem gąbkowym. |  |  |
| 5 | Wymiary materaca zmiennociśnieniowego nie mniejsze niż 85x195cm (±2cm) |  |  |
| 6 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 140kg |  |  |
| 7 | Materac posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) |  |  |
| 8 | Pokrowiec materaca wykonany z nylonu, w formie prześcieradła, mocowany z materacem za pomocą tzw. odpinanych nitów. |  |  |
| 9 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ |  |  |
| 10 | Materac kładziony na materacu spodnim (gąbkowym) będącym na wyposażeniu Szpitala. |  |  |
|  | Pompa |  |  |
| 11 | - zakres ciśnienia dla pracy pompy: 15-55 mmHg (+/- 5 mmHg) regulowany ręcznym pokrętłem umieszczonym na obudowie pompy, |  |  |
| 12 | - pompa wyposażona w kapsułowy, zewnętrzny, przeciwtłuszczowy filtr powietrza, |  |  |
| 13 | - tryb pracy: zmiennociśnieniowy z czasem cyklu 12 min. (+/- 1 min) |  |  |
| 14 | - niski poziom hałasu tj. poniżej 36 dB, |  |  |
| 15 | - panel sterowania informujący diodami o prawidłowej lub nieprawidłowej wartości ciśnienia w materacu tzw. alarm wizualny, przy niskim ciśnieniu w materacu |  |  |
| 16 | - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, |  |  |
| 17 | - zasilanie 220-230V |  |  |
| 18 | Dokument poświadczający, że dostawca stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 oraz ISO 13485 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu |  |  |
| 19 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 6 - Pulsoksymetr		4 sztuki

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pomiaru saturacji i tętna u dorosłych, dzieci i niemowląt |  |  |
| 2 | wyświetlacz min 2" |  |  |
| 3 | praca min. 8 godzin na zasilaniu bateryjnym |  |  |
| 4 | możliwość pracy na zasilaniu sieciowym |  |  |
| 5 | alarmy akustyczne i wizualne |  |  |
| 6 | Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100% |  |  |
| 7 | Zakres pomiarowy tętno: 30 – 250 uderzeń/minutę |  |  |
| 8 | menu w języku polskim |  |  |
| 9 | ochrona minimum IP22 lub IPX2. |  |  |
| 10 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 7 - Pulsoksymetr bateryjny			1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dla SpO2: |  |  |
| 1 | zakres pomiaru SpO2 w zakresie 70%-100% |  |  |
| 2 | dokładność przy SpO2 minimum 2% w zakresie w zakresie 70%-100% |  |  |
|  | Dla PR: |  |  |
| 3 | zakres pomiaru : od 30BPM do 240BPM |  |  |
| 4 | dokładność minimum 1% lub 1 BPM |  |  |
| 5 | Zasilanie: baterie AA lub AAA lub akumulatorowe |  |  |
| 6 | ochrona minimum IP22 |  |  |
| 7 | automatyczne wyłączanie po zdjęciu z palca |  |  |
| 8 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  1 - pozycja 8 - Respirator		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator z mieszalnikiem tlenowym przeznaczony do pracy ciągłej lub przerywanej |  |  |
| 2 | Wentylacja inwazyjna oraz nieinwazyjna |  |  |
| 3 | Możliwość wentylacji dorosłych i dzieci o wadze powyżej 2,5 kg |  |  |
| 4 | Min. 15 godzinny nominalny całkowity czas pracy* (zintegrowany z bryłą aparatu akumulator odłączany 7,5 godziny i wewnętrzny 7,5 godziny) |  |  |
| 5 | Menu w języku polskim |  |  |
| 6 | Duży kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD |  |  |
| 7 | Mieszalnik tlenowy – możliwość ustawienia FiO2 w zakresie od 21% do 100% |  |  |
| 8 | Tryby objętościowe: A/C-VC, SIMV-VC |  |  |
| 9 | Tryby ciśnieniowe: CPAP, PSV, S/T, A/C-PC, SIMV-PC |  |  |
| 10 | Tryby wentylacji przez ustnik - MPV-VC oraz MPV-PC |  |  |
| 11 | Wentylacja AVAPS z obwodem pasywnym w trybach PSV, S/T i A/CPC |  |  |
| 12 | Tryb hybrydowy AVAPS-AE (AE- AutoEPAP) |  |  |
| 13 | PEEP 0 – 35 cmH2O |  |  |
| 14 | Tryb objętościowy w obwodzie bez zastawki (z portem wydechowym). |  |  |
| 15 | Dostępne min. 4 konfiguracje obwodów w menu urządzenia: Jednoramienny obwód przeciekowy (z portem wydechowym) Obwód jednoramienny z zastawką Obwód z aktywnym przepływem Obwód dwuramienny (zamknięty) |  |  |
| 16 | Monitorowane parametry: objętość oddechowa (VTe), częstość oddechów (RR), przecieki powietrza, ciśnienia terapeutyczne, wentylacja minutowa (MinVent), stosunek I/E, szczytowy przyepływ i ciśnienie oraz poziom naładowania akumulatorów zasilających. |  |  |
| 17 | Parametry dynamiczne (Dyn C, Dyn R, Pplat, autoPEEP) |  |  |
| 18 | Wbudowana pamięć wewnętrza – min. 2GB |  |  |
| 19 | Dysk flash USB (pamięć wymienna) może być używany w celu importowania i eksportowania danych - 1 szt. do urządzenia |  |  |
| 20 | Możliwość monitorowania Sp02 oraz FiO2 przy zastosowaniu dodatkowych czujników. |  |  |
| 21 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 9 - Stetoskop		4 sztuki

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronny |  |  |
| 2 | Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej |  |  |
| 3 | Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy) |  |  |
| 4 | Dwukanałowy przewód |  |  |
| 5 | Miękkie oliwki |  |  |
| 6 | “Ciepłe” obwódki głowicy |  |  |
| 7 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia               warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie                 oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  1 - pozycja 10 - Wózek anestezjologiczny		2 sztuki

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: nie mniejsza niż 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość: nie mniejsza niż 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: nie mniejsza niż 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką: nie mniejsza niż 1700 mm (+/-20 mm) |  |  |
| 2 | Wymiary szafki: - szerokość: nie mniejsza niż 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość : nie mniejsza niż 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: nie mniejsza niż 805 mm (+/- 20 mm) |  |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szuflady o wysokości frontu nie mniejsza niż 97 mm ( +/- 5mm) - 1 szuflada o wysokości frontu nie mniejsza niż 156 mm (+/- 5 mm) - 2 szuflady o wysokości frontu nie mniejsza niż 175 mm (+/- 5 mm) |  |  |
| 4 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 2x97 mm: 525x440x82 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) -przy wysokości frontu 1x156mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) -przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) |  |  |
| 5 | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem |  |  |
| 6 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka frontów do wyboru przez Zamawiającego - minimum 15 kolorów do wyboru |  |  |
| 7 | Blat górny wózka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka frontów do wyboru przez Zamawiającego - minimum 15 kolorów do wyboru, otoczony z 3 stron bandami o wysokości ok. 50 mm (+/- 5mm) |  |  |
| 8 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru |  |  |
| 9 | Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny lakierowany proszkowo kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 15 kolorów do wyboru o wymiarach : - szerokość: nie mniejszy niż 430 mm (+/- 5 mm) - głębokość: nie mniejszy niż 430 mm (+/- 5 mm) |  |  |
| 10 | Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą |  |  |
| 11 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 3 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach - 1x kosz na odpady otwierany kolanem, pojemność wewnętrznego wiaderka 8 litrów, z mocowaniem na szynę - 1x ażurowy koszyk na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 115x115x500mm, z mocowaniem na szynę - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron o wymiarach 135x85x230 mm (+/- 5 mm) - 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z mocowaniem na szynę - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego, - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru |  |  |
| 12 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm |  |  |
| 13 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)" |  |  |
| 14 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 11 - Zestaw do intubacji			1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do intubacji zestaw z łyżkami |  |  |
| 1 | Wszystkie ostrza wykonane z najlepszej niemagnetycznej stali nierdzewnej, minimalizują ryzyko zanieczyszczenia. |  |  |
| 2 | Chłodne i jaśniejsze światło bez szans na spalenie tkanek podczas długich zabiegów intubacyjnych |  |  |
| 3 | Najwyższa jakośd światłowodu szklanego zapewnia maksymalne jasne oświetlenie krtani ludzkiego ciała |  |  |
| 4 | Zdejmowany światłowód można autoklawowa oddzielnie, co zapewnia długą żywotność ostrza. |  |  |
| 5 | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 ° C przez 5 min, przez 2000-3000 cykli przy maksymalnej mocy światła. |  |  |
| 6 | Wszystkie ostrza i rękojeści są wykonane zgodnie z ISO 7376, zapewniają kompatybilność z istniejącymi ostrzami i rękojeściami. |  |  |
| 7 | Pełna gama uchwytów wyposażonych również w lampki LED. |  |  |
| 8 | Technologia LED ma dłuższy dodatkowy czas życia - 50 000 godzin i 2 godziny ciągłej pracy. |  |  |
| 9 | Jaśniejsza niż lampa ksenonowa ze światłem transmisyjnym 8 000 - 10 000 LUX na końcu ostrza. |  |  |
| 10 | Zestaw 4 ostrzy 1, 2, 3, 4 z 1 rękojeścią medyczną, 1 zamienną lampą, w plastikowej obudowie. |  |  |
| 11 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 1 - pozycja 12 - Zestaw do trudnej intubacji		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do trudnej intubacji wielorazowy |  |  |
| 1 | Zestaw laryngoskopu ze specjalnymi ostrzami, które mają elastyczną końcówkę - sterowana dźwignią przymocowaną do bliższego końca ostrza |  |  |
| 2 | W momencie gdy dźwignia jest przesuwana w kierunku uchwytu, końcówka ostrza jest wyginana |  |  |
| 3 | Zestaw 3 ostrzy do trudnej intubacji 2, 3, 4 z 1 rękojeścią medyczną w plastikowej obudowie. |  |  |
| 4 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia                 warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie               oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  2 - pozycja 1 - Lampa bakteriobójcza  - jezdna przepływowa		2 sztuki

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przejezdna z licznikiem czasu pracy |  |  |
| 2 | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz |  |  |
| 3 | pobór mocy: 145 VA |  |  |
| 4 | wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV55W zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1xTUV55W |  |  |
| 5 | natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 150 µW / cm2 |  |  |
| 6 | trwałość promiennika : nie gorsza niż 8000 h |  |  |
| 7 | wydajność wentylatora: nie gorsza niż 199 m3 / h |  |  |
| 8 | dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 |  |  |
| 9 | zasięg działania lampy: nie gorszy niż 18-36 m2 |  |  |
| 10 | klasa zabezpieczenia ppor.: I |  |  |
| 11 | typ obudowy : IP 20 |  |  |
| 12 | wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm (+/- 30 mm) |  |  |
| 13 | wymiary: 600 x 1740 x 600 mm (+/- 30 mm) |  |  |
| 14 | masa: maks. 14 kg |  |  |
| 15 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  2 - pozycja 2 - Urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc silnika : min. 1200W |  |  |
| 2 | Wielkość cząstek : min. 0-50μm |  |  |
| 3 | Pojemność zbiornika: nie mniejsza niż 10-11 litrów |  |  |
| 4 | Max. przepływ : 750 ml/h |  |  |
| 5 | Zasięg pracy : 6-7m |  |  |
| 6 | Waga netto : maks. 4,5 kg |  |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne |  |  |
| 8 | Wymiary: nie mniejszy niż 49x20x46 cm (+/- 2 cm) |  |  |
| 9 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  3 - pozycja 1 - Nagrzewnica		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagrzewnica elektryczna na podczerwień |  |  |
| 2 | Moc maksymalna min. 2000 W |  |  |
| 3 | Waga maks. 2 kg |  |  |
| 4 | Kabel zasilający min. 150 cm |  |  |
| 5 | Uchwyt do montażu na konstrukcji namiotu |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  3 - pozycja 2 - Namiot segregacyjny - namiot medyczny		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | konstrukcja aluminiowa namiotu oktagonalny 50 mm zgodna z wymogami normy PN-EN 13782:2015-07 |  |  |
| 2 | poszycie z wodoodpornej tkaniny poliestrowej 220 g/m2* w jednym z min. 20 kolorów do wyboru |  |  |
| 3 | dach |  |  |
| 4 | ścianki zewnętrzne namiotu: 5x ściana nie mniejsza niż 4m pełna i 1 x ściana 4m z drzwiami wejściowymi do namiotu (drzwi po lewej stronie) |  |  |
| 5 | ścianki wewnętrzne tworzące kabiny: 2x ściana nie mniejsza niż 4m z drzwiami po lewej stronie, 2x ściana nie mniejsza niż 2m z drzwiami, |  |  |
| 6 | dodatkowe nogi do zamocowania kabin: 8 szt, |  |  |
| 7 | pokrowiec transportowy, taśmy odciągowe, szpile do nóg. |  |  |
| 8 | zestaw bezpieczeństwa zabezpieczający namiot przed mocnymi podmuchami wiatru |  |  |
| 9 | oświetlenie LED 230 V: min. 4 lampy |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4 - pozycja 1 - Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem			2 sztuki

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo oparta na pantografie |  |  |
| 2 | ## Leże min. 4-sekcyjne |  |  |
| 3 | ## Segmenty leża wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe o szerokości min. 80 mm. Metalowe uchwyty materaca w sekcji oparcia pleców i nóg |  |  |
| 4 | ## Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego: regulacja wysokości leża, regulacja oparcia pleców i ud, funkcja autokontur. |  |  |
| 5 | ### Długość całkowita 2130 mm (+/-20 mm) |  |  |
| 6 | Szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi maks. 970 mm |  |  |
| 7 | Wymiary leża min. 2000 x 850 mm |  |  |
| 8 | ## Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 395-790 mm (+/-20 mm) uzyskiwane za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 9 | ## Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-72ᴼ za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 10 | ## Elektryczna regulacja części udowej w zakresie min. 0-40ᴼ za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 11 | ## Regulacja części łydkowej w zakresie min. 0-25ᴼ za pomocą systemu zapadkowego |  |  |
| 12 | Funkcja autoregresji części plecowej min. 120 mm i części udowej min. 60 mm |  |  |
| 13 | ## Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej – CPR uzyskiwany za pomocą specjalnie oznaczonej dźwigni umieszczonej pod leżem po obu stronach łóżka |  |  |
| 14 | Koła z tworzywa o średnicy min. 150 mm z systemem centralnej blokady, z 2 niezależnymi dźwigniami w części nóg, z funkcją jazdy kierunkowej |  |  |
| 15 | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża |  |  |
| 16 | Otwory do zamocowania dodatkowego wyposażenia w 2 rogach łóżka od strony głowy pacjenta |  |  |
| 17 | Przedłużenie leża o min. 200 mm od strony nóg pacjenta. Regulacja bezstopniowa z blokadą za pomocą śrub dociskowych pod szczytem od strony nóg. |  |  |
| 18 | Listwy ze stali nierdzewnej z obu stron łóżka z co najmniej 3 haczykami po każdej stronie do zawieszania worków na mocz i innych |  |  |
| 19 | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 250 kg |  |  |
| 20 | Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane. Szczyty z blokadami za pomocą dźwigni czytelnie oznaczonymi zablokowane / odblokowane. |  |  |
| 21 | Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek min. 450 mm nad poziomem leża bez materaca. Dźwignia blokady pod leżem od strony nóg pacjenta w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Mechanizm w postaci dźwigni odblokowującej poręcz w celu złożenia oraz z automatyczną blokadą poręczy po jej rozłożeniu. |  |  |
| 22 | Dwustronny materac, Wykonany z wysokiej jakości pianki PUR, Górne warstwy materaca są uformowane w pięć stref profilowanych anatomicznie do ciała, Środkowa warstwa wykonana z poliuretanu RE zwiększa dopuszczalne obciążenie i trwałość materaca, Pięć stref anatomicznych zapewnia napowietrzenie tkanki i rozluźnienie mięśni w czasie snu, grubość materaca min. 14 cm |  |  |
| 23 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  4 - pozycja 2 - Ssak mobilny lub ścienny		1 sztuka

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak do odsysania |  |  |
| 1 | Dwie butle z poliwęglanu nie mniejsze niż 2 L z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem |  |  |
| 2 | regulator i wskaźnik podciśnienia, |  |  |
| 3 | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, |  |  |
| 4 | możliwość stosowania wkładów jednorazowych 2l. |  |  |
| 5 | Zasilanie- 230V/50Hz, |  |  |
| 6 | Podciśnienie- - min. 80 kPa, |  |  |
| 7 | Przepływ ograniczony filtrem- min. 40l/min, |  |  |
| 8 | Waga- maks. 3,6 kg, |  |  |
| 9 | Dedykowany wózek jezdny |  |  |
| 10 | Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1 |  |  |
| 11 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

- UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  4 - pozycja 3 - Termometr do pomiaru ciała - bezkontaktowy			3 sztuki

Oferowany model ……………………………………………………............................................................…….........................

Producent ……………………………………………….................................................................…………………………................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………...............................................................…...............

Rok produkcji ........................................................................................................................................................

| L.p. | Parametr | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary 95mmx42mmx139m (+/- 10 mm) |  |  |
| 2 | Waga maks. 85 g - bez baterii |  |  |
| 3 | Rozdzielczość 0.1°C lub 0.1°F |  |  |
| 4 | Pomiar: Temperatura ciała: 32°C - 42°C |  |  |
| 5 | Precyzja pomiaru: +0,2°C w ramach zakresu pomiarowego 35°C - 42°C, temp. otoczenia 10-40°C |  |  |
| 6 | Czas / odległość pomiaru: <1 sekunda; 3-5 cm |  |  |
| 7 | Pamięć pomiarów min. 32 pomiary |  |  |
| 8 | - Deklaracja CE wpis do Rejestru Urzędu Wyrobów Medycznych - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

Do specyfikacji należy załączyć:

- Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt:

- w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

- Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów.

UWAGA. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji / pakietu z Formularza cenowego dotyczy.

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 24 godziny |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo